02.09.2013 Управлением дан ответ: 1. О порядке определения фактического срока эксплуатации гамма-дефектоскопов Гаммарид-192/120 и о начальной дате отсчета этого срока (дата выпуска, дата приобретения, или дата ввода в эксплуатацию)?

Пункт 7 табличной части ГОСТ 25866-83 "Эксплуатация техники. Термины и определения" определяет начало эксплуатации - моментом ввода изделия в эксплуатацию. Техническое описание и инструкция по эксплуатации гамма-дефектоскопа типа "Гаммарид-192" (1.570.000 ТО) не содержат специальных требований по оформлению ввода гамма-дефектоскопа Гаммарид-192/120 в эксплуатацию (кроме общего технического требования: перед пуском аппарата в эксплуатацию необходимо проверить его работоспособность, выполнив 3-5 циклов пересылки имитатора источника из радиационной головки по ампулопроводу в коллиматор и обратно). ГОСТ 23764-79 "Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия" для ввода в эксплуатацию устанавливает следующую процедуру: перед запуском гамма-дефектоскопа в эксплуатацию необходимо подвергнуть его внешнему осмотру на соответствие требованиям ГОСТ 23764-79 и проверить его работоспособность путем проведения одного рабочего цикла (выполнить один контрольный снимок). Поскольку п.5.3 НП-038-11 специальных дополнительных требований к документальному оформлению ввода в эксплуатацию мобильных радиационных источников (гамма-дефектоскопов Гаммарид-192/120) не содержит, в данном вопросе необходимо руководствоваться правилами (исходя из требования использования консервативных методов и подходов при оценках безопасности объектов использования атомной энергии для компенсации неопределенности исходной информации – п.2.8 НП-024-2000), содержащимися в ГОСТ 2.601-2006 "ЕСКД. Эксплуатационные документы". Пункт 3.1.2 раздела Термины и определения ГОСТ 2.601-2006, а также комментарий к данному пункту, определяют, что под эксплуатацией понимается: стадия жизненного цикла изделия с момента принятия его потребителем от предприятия-изготовителя или ремонтного предприятия до отправки в ремонт или списания. Эксплуатация, как правило, является совокупностью этапов ввода в эксплуатацию, приведения в установленную степень готовности к использованию по назначению, поддержания в установленной степени готовности к использованию, непосредственному использованию изделия по назначению, хранения и транспортирования.

Из выше приведенного следует, что срок начала эксплуатации гамма-дефектоскопа Гаммарид-192/120 следует начинать отсчитывать от даты его получения потребителем. Согласно п.3.1.5 Технического описания и инструкции по эксплуатации гамма-дефектоскопа типа "Гаммарид-192" (1.570.000 ТО) срок службы аппарата 5 лет при условии, что количество наработанных рабочих циклов за этот период не превысит 50 000 циклов.

2. Засчитывается ли в срок эксплуатации дефектоскопов период их консервации?

Консервация выполняется в целях сохранения технического состояния (фактических значений показателей и/или качественных признаков) изделия, достигнутого (имеющегося) в определенный момент времени, на последующий определенный момент времени. Консервация, по своему замыслу, выполняется для целей длительного хранения. Любое хранение, с момента получения гамма-дефектоскопа Гаммарид-192/120 потребителем, входит в стадию жизненного цикла именуемую "эксплуатация".